## PERUBAHAN
1. metode berubah
2. parameter kelistrikan berubah
3. cek fisik fungsi ada berubah
4. parameter kalibrasinya ada dikurangin
5. kesimpulan laik pakai berubah jadi 70 menjadi 90

## LK PRINT
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
BABY INCUBATOR TRANSPORT
ADMINISTRASI
No. Order
Merk |  |  |  | Nama Pemilik
Type/ Model |  |  |  | Alamat Pemilik
Nomor Seri
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | Tanggal Terima
Instansi/ Ruangan
Resolusi (Celcius)
Nama Kalibrator
Metoda Kerja |  | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-054.0
DAFTAR ALAT UKUR
No. | Nama Alat | Merk | Model/Type | Nomor Seri
1 | Incubator Analyzer | Fluke Biomedical | INCU II | 59120014
2 | Incubator Analyzer | Fluke Biomedical | Skin Sensor | 58090028
3 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047
4 | Thermohygrometer | Fluke | 971
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur
1 | Temperatur Ruangan | Awal: |  | °C | Akhir: |  | °C
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: |  | % | Akhir: |  | %
3 | Tegangan Utama | L- N |  | Vac
|  | L - PE |  | Vac
|  | N - PE |  | Vac
4 | Kebisingan dalam kompartemen dalam kondisi Off |  |  | dB
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
No. | Parameter | Hasil
1 | Badan dan Permukaan Alat | BAIK | TIDAK BAIK
2 | Kotak kontak alat | BAIK | TIDAK BAIK
3 | Kabel catu utama | BAIK | TIDAK BAIK
4 | Sekering pengaman | BAIK | TIDAK BAIK
5 | Tombol dan selektor (knob) | BAIK | TIDAK BAIK
6 | Tampilan dan Indikator | BAIK | TIDAK BAIK
7 | Sensor/gawai | BAIK | TIDAK BAIK
8 | Saringan Udara | BAIK | TIDAK BAIK
9 | Batas Cairan | BAIK | TIDAK BAIK
10 | Kasur | BAIK | TIDAK BAIK
PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| Tipe : |  | B |  | BF |  | CF
| Kelas : |  | I |  | II |  | IP
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas
1 | Tegangan (main voltage) |  |  |  | V | 220 V ± 10 %
2 | Resistansi PE (protective earth) |  |  |  | Ω | ≤ 0,2 Ω
3 | Arus bocor peralatan |  |  |  | µA | ≤ 500 µA
4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan |  |  |  | µA | ≤ 5000 µA
5 | Resistansi Isolasi |  |  |  | MΩ | > 2 MΩ
6 | Ampere |  |  |  | A
PENGUJIAN KINERJA
1. Kalibrasi Suhu Udara
a. Keseragaman dan akurasi suhu
No | Setting alat (°C) | Sensor | Pengulangan |  |  |  |  | Penyimpangan yang diijinkan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 32 | T1 | [5 empty] | ± 0,8 °C terhadap T5
T2
T3
T4
|  | T5 | [5 empty] | ± 1,5 °C terhadap setting
2 | 36 | T1 | [5 empty] | ± 0,8 °C terhadap T5
T2
T3
T4
|  | T5 | [5 empty] | ± 1,5 °C terhadap setting
b. Akurasi Kelembaban Relatif
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (%RH) |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | 32 | Humidity sensor |  |  |  | ± 10% RH
2 | 36
c. Lonjakan Suhu (Overshut)
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (°C) | Penyimpangan yang diizinkan
1 | 36 | T5 |  | < 2°C
d. Waktu Pemulihan setelah lonjakan suhu
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (detik) | Penyimpangan yang diizinkan
1 | 36 | T5 |  | ≤ 900 detik
e. Suhu Matras (°C)
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (°C) | Penyimpangan yang diizinkan
1 | 36 | Sensor temperatur matras |  | ≤ 40 °C
f. Kecepatan Aliran Udara
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (m/s) | Penyimpangan yang diizinkan
1 | 36 | Air Flow Sensor |  | ≤ 35 m/s
g. Kebisingan
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (dB) |  |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 36 | Sound Level Sensor |  |  |  |  | ≤ 60 dB
2. Kalibrasi Sensor Temperatur Kulit
a. Akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol
No | Setting alat (°C) | Display pembacaan skin probe (°C) |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  | 1 | 2 | 3
1 | 36 |  |  |  | ≤ 0,7 °C
b. Akurasi sensor temperatur kulit
No | Setting alat (°C) | Setting alat (°C) | Display pembacaan skin probe (°C) |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | 36 | baby mode |  |  |  | ± 0,3 °C
TELAAH TEKNIS
1 | Fisik dan Fungsi | TIDAK BAIK | BAIK
2 | Keselamatan Listrik | TIDAK AMAN | AMAN
3 | Kinerja | PERLU PERBAIKAN | DALAM BATAS TOLERANSI
4 | Catatan | -
KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi, pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alat kesehatan tersebut di atas dinyatakan: |  |  | LAIK PAKAI | TIDAK LAIK PAKAI
|  | Nama Kalibrator | Paraf |  | Penyelia | Paraf
Siklus Review |  | 1 Tahun |  | 3 Tahun | Tanggal Review: 25 Maret 2024
Revisi |  | No. Formulir |  | Ringkasan Perubahan | Diusulkan oleh
0 |  | DigiCal/004-93/LK-DKH/2022/Rev.0 |  | - | Penanggung Jawab Teknis
Persetujuan
Nama |  |  | Nama
M. Taufiq, S.T |  |  | dr Gina Adriana, MARS, MHKes,FISQua
Jabatan: |  |  | Jabatan:
Penanggung Jawab Mutu |  |  | General Manager
Tanda tangan |  |  | Tanda tangan
Tanggal |  |  | Tanggal
04 Januari 2023 |  |  | 04 Januari 2023

## LK yg diisi
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
BABY INCUBATOR TRANSPORT
ADMINISTRASI
No. Order |  | REG2025020008
Merk |  | Deserunt doloribus b. |  | Nama Pemilik | RS Awal Bros Dumai
Type/ Model |  | Iste aut tenetur vol. |  | Alamat Pemilik | Jl. Jend. Sudirman No.88, RT.013, Bintan, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau 28812
Nomor Seri |  | Eveniet rerum velit
Tanggal Kalibrasi |  | 2016-02-26 |  | Tanggal Terima
Instansi/ Ruangan |  | Eaque lorem commodi
Resolusi (Celcius) |  | Sapiente quis autem
Nama Kalibrator
Metoda Kerja |  | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-054.0
DAFTAR ALAT UKUR
No. | Nama Alat | Merk | Model/Type | Nomor Seri | Tertelusur | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | Incubator Analyzer | Fluke Biomedical | INCU II | 59120014 | LK-032-IDN | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
2 | Incubator Analyzer | Fluke Biomedical | Skin Sensor | 58090028 | LK-032-IDN
3 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-032-IDN
4 | Thermohygrometer | Fluke | 971 | FNLO6QPQVJS | LK-032-IDN
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 23 | °C | Akhir: | 23 | °C | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 23 | % | Akhir: | 2 | %
3 | Tegangan Utama | L- N | 23 | Vac
|  | L - PE | 23 | Vac
|  | N - PE | 23 | Vac
22
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
baik = 1
tidak baik = 0
No. | Parameter | Hasil |  | hasil Pengamatan
1 | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 1
2 | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 0
3 | Kabel catu utama/ Main Power Cable | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 1
4 | Sekering pengaman/ Safety Fuse | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 0
5 | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 0
6 | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 0
7 | Sensor | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 1
8 | Saringan Udara/ Air Filter | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 1
9 | Kasur/ Mattress | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal | 1
0
PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| Tipe : |  | B |  | BF |  | CF
| Kelas : |  | I |  | II |  | IP
BF
No. | Parameter | I |  | Terukur |  | Ambang Batas
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  |  | Ω | ≤ 0,3 Ω
2 | Arus bocor peralatan |  |  |  | µA | ≤ 500 µA
3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan |  |  | 799 | µA | ≤ 5000 µA
4 | Resistansi Isolasi |  |  | 532 | MΩ | > 2 MΩ
322
PENGUJIAN KINERJA |  |  |  | 65
1. Kalibrasi Suhu Udara
a. Keseragaman dan akurasi suhu
No | Setting alat (°C) | Sensor | Pengulangan |  |  |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 32 | T1 | 31.98 | 31.99 | 31.98 | 31.99 | 31.98 | ± 0,8 °C terhadap T5
|  | T2 | 31.99 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.98
|  | T3 | 31.98 | 31.99 | 31.99 | 31.98 | 31.99
|  | T4 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.99 | 31.98
|  | T5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ± 1,5 °C terhadap setting
2 | 36 | T1 | 12 | 1 | 21 | 2 | 12 | ± 0,8 °C terhadap T5
|  | T2 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21
|  | T3 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1
|  | T4 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2
|  | T5 | 21 | 2 | 12 | 1 | 21 | ± 1,5 °C terhadap setting
|  |  | 12 | 1 | 21 | 2 | 12
b. Akurasi Kelembaban Relatif |  |  | 21 | 21 | 2 | 1 | 21
No | Setting alat (°C) | Sensor | 2 | 12 | 12 | 1 | 21
|  |  | 12 | 1 | 21 | 21 | 2
1 | 32 | Humidity sensor | 54.2 | 54.3 | 54.3 | ± 10% RH
2 | 36 |  | 55.6 | 55.7 | 55.8
c. Lonjakan Suhu (Overshut)
No | Setting alat (°C) | Sensor | 21 | 2 | 12
1 | 36 | T5 | 21 | 2 | 12
d. Suhu Matras (°C)
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (°C) | Penyimpangan yang diizinkan
1 | 36 | Sensor temperatur matras | 21 | ≤ 40 °C
e. Kecepatan Aliran Udara
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (m/s) | Penyimpangan yang diizinkan
1 | 36 | Air Flow Sensor | 21 | ≤ 0,35 m/s
f. Kebisingan
No | Setting alat (°C) | Sensor | Penunjukan Standar (dB) |  |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 36 | Sound Level Sensor | 56 | 56 | 58 | 59 | ≤ 60 dB
2. Kalibrasi Sensor Temperatur Kulit
a. Akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol |  |  | 1
No | Setting alat (°C) | Display pembacaan skin probe (°C) |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  | 1 | 2 | 3
1 | 36 | 35.98 | 35.98 | 35.99 | ≤ 0,7 °C
b. Akurasi sensor temperatur kulit |  |  | 2 | 1 | 21 | 200%
No | Setting alat (°C) | Setting alat (°C) | Display pembacaan skin probe (°C) |  |  | Penyimpangan yang diizinkan
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | 36 | baby mode | 35.99 | 36 | 36 | ± 0,3 °C
TELAAH TEKNIS
1 | Fisik dan Fungsi | 21 | 2 | 12
2 | Keselamatan Listrik | TIDAK AMAN | AMAN
3 | Kinerja | PERLU PERBAIKAN | DALAM BATAS TOLERANSI
4 | Catatan | -
KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI |  |  | 2 | 12 | 1
Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi, pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alat kesehatan tersebut di atas dinyatakan: |  |  | LAIK PAKAI | TIDAK LAIK PAKAI
|  | Nama Kalibrator | Paraf |  | Penyelia | Paraf
Siklus Review |  | 21Quis adipisicing qua |  |  | Tanggal Review: 25 Maret 2024
Revisi |  | No. Formulir |  | Ringkasan Perubahan | Diusulkan oleh
0 |  | DigiCal/004-93/LK-DKH/2022/Rev.0 |  | - | Penanggung Jawab Teknis
Persetujuan
Nama |  |  | Nama
M. Taufiq, S.T |  |  | dr Gina Adriana, MARS, MHKes,FISQua
Jabatan: |  |  | Jabatan:
Penanggung Jawab Mutu |  |  | General Manager
Tanda tangan |  |  | Tanda tangan
Tanggal |  |  | Tanggal
04 Januari 2023 |  |  | 04 Januari 2023

## Olah Data
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
BABY INCUBATOR TRANSPORT
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | Rata-Rata | Koreksi sertifikat | Ketidakpastian | Memenuhi / tidak memenuhi
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 23 | °C | Akhir: | 23 | °C | 23 | 23.0456 | 0.5
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 23 | % | Akhir: | 2 | % | 12.5 | 13.1607 | 2.3
3 | Tegangan Utama | L- N | 23 | Vac |  |  |  |  | 23.0602 | 1.2 | Tidak Memenuhi
|  | L - PE | 23 | Vac |  |  |  |  | 16.5393 | 1.2 | Tidak Memenuhi
|  | N - PE | 23 | Vac |  |  |  |  | 20.9935 | 1.2 | Tidak Memenuhi
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
No. | Parameter | Hasil Pengamatan |  | Bobot | Kesimpulan
1 | Badan dan Permukaan Alat | Baik |  | 10 | Baik
2 | Kotak kontak alat | Tidak Baik
3 | Kabel catu utama | Baik
4 | Sekering pengaman | Tidak Baik
5 | Tombol dan selektor (knob) | Tidak Baik
6 | Tampilan dan Indikator | Tidak Baik
7 | Sensor/gawai | Baik
8 | Saringan Udara | Baik
10 | Kasur | Baik
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas |  |  | Hasil | Bobot | Kesimpulan
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  |  | Ω | ≤ | 0.3 | Ω | Memenuhi | 40 | Aman
2 | Arus bocor peralatan |  |  |  | µA | ≤ | 500 | µA | Memenuhi
3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan |  |  | 799 | µA | ≤ | 5000 | µA | Memenuhi
4 | Resistansi Isolasi |  |  | 532 | MΩ | > | 2 | MΩ | Memenuhi
PENGUJIAN KINERJA
1. Kalibrasi Suhu Udara
a. Keseragaman dan akurasi suhu
No | Setting alat (°C) | Sensor | Rata-rata | stdev | Rata-Rata Terkoreksi | Koreksi Terhadap T5 | Ketidakpastian | CMC | C + U95 | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 32 | T1 | 31.984 | 0.0054772 | 31.7418 | 19.7798 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.8 | LULUS | 100
|  | T2 | 31.982 | 0.0044721 | 31.7939 | 19.8319 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T3 | 31.986 | 0.0054772 | 31.6559 | 19.6939 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T4 | 31.982 | 0.0044721 | 31.6416 | 19.6796 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T5 | 12 | 0 | 11.962
2 | 36 | T1 | 9.6 | 8.2644 | 8.765 | -2.505 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T2 | 13.2 | 10.6864 | 12.812 | 1.542 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T3 | 7.4 | 8.9051 | 6.824 | -4.446 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T4 | 7.6 | 8.735 | 6.498 | -4.772 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
|  | T5 | 11.4 | 9.7622 | 11.27
b. Akurasi penunjukan temperatur inkubator
No | Setting alat (°C) | Sensor | Rata-rata | stdev | Rata-Rata Terkoreksi | Koreksi | Ketidakpastian | CMC | C + U95 | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 32 | T5 | 12 | 0 | 11.962 | -20.038 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1.5 | LULUS | 100
2 | 36 |  | 11.4 | 9.7622 | 11.27 | -24.73 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | LULUS
c. Lonjakan Suhu (Overshut)
No | Setting alat (°C) | Penunjukan Standar (°C) | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 36 | 21 | 38 | LULUS | 100
e. Suhu Matras (°C)
No | Setting alat (°C) | Penunjukan Standar (detik) | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 36 | 21 | 40 | LULUS | 100
f. Kecepatan Aliran Udara
No | Setting alat (°C) | Penunjukan Standar (detik) | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 36 | 21 | 0.35 | TIDAK | 0
g. Kebisingan
No | Setting alat (°C) | Penunjukan Standar (dB) | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 36 | 57.25 | 60 | LULUS | 100
h. Akurasi Kelembaban Relatif
No | Setting alat (°C) | Rata-rata | stdev | Rata-Rata Terkoreksi | Koreksi | Ketidakpastian | CMC | C + U95 | Toleransi | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 32 | 54.2667 | 0.057735 | 52.8598 | -1.4069 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 10% | 5.4267 | LULUS | 100
2 | 36 | 55.7 | 0.1 | 54.352 | -1.348 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 5.57 | LULUS
2. Kalibrasi Sensor Temperatur Kulit
a. Akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol
No | Setting alat (°C) | Penunjukan Standar ((°C) | Koreksi | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 36 | 35.9833 | -0.016667 | 0.7 | LULUS | 100
b. Akurasi sensor temperatur kulit
No | Setting alat (°C) | Penunjukan Standar ((°C) | Koreksi | Penyimpangan yang diizinkan | Hasil | Score
1 | 36 | 35.9967 | -0.0033333 | 0.3 | LULUS | 100
TELAAH TEKNIS
No. | Parameter | Bobot | Jumlah | Bobot
1 | Keseragaman dan akurasi suhu | 100 | 800 | 50
2 | Akurasi penunjukan temperatur inkubator | 100
3 | Lonjakan Suhu (Overshut) | 100
5 | Suhu Matras | 100
6 | Kecepatan Aliran Udara | 0
7 | Kebisingan | 100
8 | Akurasi Kelembaban Relatif | 100
9 | Akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol | 100
10 | Akurasi sensor temperatur kulit | 100
KESMIPULAN
No. | Parameter | Bobot | Total | Kesimpulan
1 | Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat | 10 | 100 | Laik Pakai
2 | Pengukuran Keselamatan Listrik | 40
3 | Telaah Hasil Pengukuran | 50

## Ktps
BUDGET KETIDAKPASTIAN
INKUBATOR PERAWATAN BAYI | [10 empty] | Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Akurasi Incu II Analyzer = | 0.05 | ⁰ C | , | 3 | %RH | [5 empty] | Titik ukur |  |  |  | T1
[11 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
[11 empty] | Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 8.2644 | 2.2361 | 4 | 3.6959 | 1 | 3.6959 | 13.66 | 46.6489
[11 empty] | resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
[11 empty] | Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
[11 empty] | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  | ⁰ C |  | 0 | ⁰ C
Titik ukur |  |  |  | T1 | [6 empty] | Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Titik ukur |  |  |  | T2
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0.0054772 | 2.2361 | 4 | 0.0024495 | 1 | 0.0024495 | 6e-06 | 9e-12 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 10.6864 | 2.2361 | 4 | 4.7791 | 1 | 4.7791 | 22.84 | 130.4164
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE! |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE! |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9921
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Titik ukur |  |  |  | T2 | [6 empty] | Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Titik ukur |  |  |  | T3
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0.0044721 | 2.2361 | 4 | 0.002 | 1 | 0.002 | 4e-06 | 4e-12 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 8.9051 | 2.2361 | 4 | 3.9825 | 1 | 3.9825 | 15.86 | 62.8849
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE! |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE! |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Titik ukur |  |  |  | T3 | [6 empty] | Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Titik ukur |  |  |  | T4
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0.0054772 | 2.2361 | 4 | 0.0024495 | 1 | 0.0024495 | 6e-06 | 9e-12 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 8.735 | 2.2361 | 4 | 3.9064 | 1 | 3.9064 | 15.26 | 58.2169
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE! |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE! |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0049
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Titik ukur |  |  |  | T4 | [6 empty] | Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Titik ukur |  |  |  | T5
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0.0044721 | 2.2361 | 4 | 0.002 | 1 | 0.002 | 4e-06 | 4e-12 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 9.7622 | 2.2361 | 4 | 4.3658 | 1 | 4.3658 | 19.06 | 90.8209
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | Sertifikat Standar | ⁰ C | normal | 0.47 | 2 | 50 | 0.235 | 1 | 0.235 | 0.055225 | 6.0996e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Drift alat standar | ⁰ C | Segi 4 | 0.0075 | 1.7321 | 50 | 0.0043301 | 1 | 0.0043301 | 1.875e-05 | 7.0312e-12
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE! |  | resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE! |  | Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE! |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
[11 empty] | Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Akurasi Pengontrolan dan Keseragaman Temperatur (AIR MODE ) |  |  |  | 0 | ⁰ C | [5 empty] | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
Titik ukur |  |  |  | T5 | [6 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | ⁰ C | normal | 0.47 | 2 | 50 | 0.235 | 1 | 0.235 | 0.055225 | 6.0996e-05
Drift alat standar | ⁰ C | Segi 4 | 0.0075 | 1.7321 | 50 | 0.0043301 | 1 | 0.0043301 | 1.875e-05 | 7.0312e-12
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Akurasi Kelembaban Relatif
Titik ukur |  |  |  | 0 | ⁰ C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | % RH | normal | 0.057735 | 1.7321 | 2 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | 0.0011111 | 6.1728e-07
Sertifikat Standar | % RH | normal | 2.5 | 2 | 50 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5625 | 0.048828
Drift alat standar | % RH | Segi 4 | 0.45 | 1.7321 | 50 | 0.25981 | 1 | 0.25981 | 0.0675 | 9.1125e-05
resolusi UUT | % RH | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
Titik ukur |  |  |  | 0 | ⁰ C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | % RH | normal | 0.1 | 1.7321 | 2 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 5.5556e-06
Sertifikat Standar | % RH | normal | 2.5 | 2 | 50 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5625 | 0.048828
Drift alat standar | % RH | Segi 4 | 0.45 | 1.7321 | 50 | 0.25981 | 1 | 0.25981 | 0.0675 | 9.1125e-05
resolusi UUT | % RH | Segi 4 | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
0
Komponen |  |  |  | 0 | ⁰ C
Titik ukur |  |  |  | TC
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0 | 2.4495 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | ⁰ C | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift alat standar | ⁰ C | Segi 4 | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | 0.1 | 1.7321 | 50 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.0033333 | 2.2222e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.057735
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 50
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.11596
0
Titik ukur |  |  |  | TC
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | ⁰ C | normal | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | ⁰ C | normal |  | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift alat standar | ⁰ C | Segi 4 | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
resolusi UUT | ⁰ C | Segi 4 | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0 | 0
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0
Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!

## SERTIFIKAT HAL 1
SERTIFIKAT KALIBRASI/ CALIBRATION CERTIFICATE
No. Order/ Order Number | :
No. Sertifikat/ Certificate Number | :
Identitas Pemilik/ Owner Identification
Nama/ Designation | :
Alamat/ Address | :
Identitas Alat/ Instrument Identification
Nama Alat/ Device Name | :
Merek/ Manufacture | :
Tipe/ Type | :
No Seri/ Serial Number | :
Ruangan/ Room | :
Penanggung Jawab Kalibrasi/ Person In Charge Of Calibration
Resolusi/ Resolution | :
Tanggal Penerimaan/ Receipt Date | :
Tanggal Kalibrasi/ Calibration Date | :
Hasil Kalibrasi/ Calibration Results | :
|  | Sertifikat ini terdiri dari : |  | 3 | Halaman
This Certificate Comprises Of ... Pages
Diterbitkan Tanggal : Date Of Issue
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
dr Gina Adriana, MARS, MHKes, FISQua
General Manager NIK. DKH2022001

## SERTIFIKAT HAL 2
HASIL KALIBRASI/ CALIBRATION RESULT
I. | Kondisi Ruang/ Environment
| a | Suhu/ Temperature | 23 | ± | 0.5 | °C
| b | Kelembaban/ Relative Humidity | 23 | ± | 2.3 | % RH
| c | Tegangan Input/ Input Voltage | 23 | ± | 1.2 | Vac
II | Alat Standar Kalibrasi/ Calibration Device
Tertelusur Ke Sistem Satuan Internasional (SI)/ Traceable To International System Of Unit (SI) Through National Standard
| No. | Nama Alat/ Device Name | Merk/ Manufacture | Model/Type | Nomor Seri/ Serial No | Tertelusur/ Traceable
| 1 | Incubator Analyzer | Fluke Biomedical | INCU II | 59120014 | LK-032-IDN
| 2 | Incubator Analyzer | Fluke Biomedical | Skin Sensor | 58090028 | LK-032-IDN
| 3 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-032-IDN
| 4 | Thermohygrometer | Fluke | 971 | FNLO6QPQVJS | LK-032-IDN
III | Pemeriksaan Kondisi Fisik Dan Fungsi/ Physical and Fuctional Inspection
| a | Fisik/ Physical
|  | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kabel catu utama/ Main Power Cable | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Sekering pengaman/ Safety Fuse | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Sensor | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Saringan Udara/ Air Filter | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kasur/ Mattress | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
| b | Fungsi/ Functional
|  | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kabel catu utama/ Main Power Cable | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Sekering pengaman/ Safety Fuse | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Sensor | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Saringan Udara/ Air Filter | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kasur/ Mattress | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
IV. Metode Kalibrasi/ Calibration Method |  |  | : | Alat ini dikalibrasi menggunakan Instruksi kerja Nomor IK/DKH/302.7/Teknis/2025 yang mengacu pada buku metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan-Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-054.0 This Calibration procedures of instrument strictly obey the work instruction IK/DKH/302.7/Teknis/2025, which refers to the Test and Calibration Method Handbook for Medical Devices - Ministry Of Health Republic Indonesia HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-054.0
V. Hasil Kalibrasi/ Calibration Result |  |  | :
| a | Keselamatan Kelistrikan/ Electrical Safety
Terlampir/ Attached
| b | Keseragaman dan akurasi suhu/ Temperature Uniformity and Accuracy
Terlampir/ Attached
| c | Akurasi penunjukan temperatur inkubator/ Temperature Indicator Accuracy
Terlampir/ Attached
| d | Lonjakan Suhu/ Temperature Overshoot
Terlampir/ Attached
| e | Suhu Matras (°C)/ Mattress Temperature (°C)
Terlampir/ Attached
| f | Kecepatan Aliran Udara/ Air Flow Rate
Terlampir/ Attached
| g | Kebisingan/ Noise Level
Terlampir/ Attached
| h | Akurasi Kelembaban Relatif/ Relative Humidity Accuracy
Terlampir/ Attached
| i | Akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol/ Accuracy of Skin Temperature with Temperature Control
Terlampir/ Attached
| j | Akurasi sensor temperatur kulit/ Skin Temperature Sensor Accuracy
Terlampir/ Attached
VII. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di atas, maka alat ini dinyatakan Based on the above inspection and measurement results, this equipment is declared Fit for Use | [5 empty] | Laik Pakai
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan In accordance with the Regulation of the Minisry of Health of the Republic of Indonesia Number 54-2015 concerning Testing and Calibration of Medical Devices. Ketidakpastian yang diberikan dalam sertifikat ini menggunakan basis distribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2 The uncertainty provided in this certificate is based on a normal distribution with a confidence level of 95%, with a coverage factor of k = 2.
VI. Pengamatan Kinerja
a. Pengujian Berulang
Terlampir
b. Pengujian penyimpangan skala nominal
Terlampir
c. Pengujian Pembebanan tak sentris
Terlampir
d. Pengujian Histeris
Terlampir

## SERTIFIKAT HAL 3
HASIL KALIBRASI/ CALIBRATION RESULT
a. | Keselamatan Kelistrikan/ Electrical Safety
| No. | Parameter/ Parameter | Hasil/ Result
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif/ Protective Earth Resistance |  | Ω
| 2 | Arus bocor peralatan/ Equipment Leakage Current |  | µA
| 3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan/ Applied Part Leakage Current | 799 | µA
| 4 | Resistansi isolasi/ Insulation Resistance | 532 | MΩ
b. | Keseragaman dan akurasi suhu/ Temperature Uniformity and Accuracy
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Koreksi terhadap T5 (°C)/ Correction | Ketidakpastian/ Uncertainty
| Suhu (°C)/ Temperature | Sensor
| 32 | T1 | 19.7798 | 0
|  | T2 | 19.8319
|  | T3 | 19.6939
|  | T4 | 19.6796
| 36 | T1 | -2.505
|  | T2 | 1.542
|  | T3 | -4.446
|  | T4 | -4.772
c. | Akurasi penunjukan temperatur inkubator/ Temperature Indicator Accuracy
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Koreksi (°C)/ Correction | Ketidakpastian/ Uncertainty
| Suhu (°C)/ Temperature | Sensor
| 32 | T5 | -20.038 | 0
| 36 |  | -24.73
d. | Lonjakan Suhu/ Temperature Overshoot
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Penunjukan (°C)/ Reading | Ambang Atas/ Threshold Limits
| Suhu (°C)/ Temperature | Sensor
| 36 | T5 | 21 | ≤ 38 °C
e. | Suhu Matras (°C)/ Mattress Temperature (°C)
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Penunjukan (°C)/ Reading | Ambang Atas/ Threshold Limits
| Suhu (°C)/ Temperature | Sensor
| 36 | Sensor Temperatur Matras/ Mattress Temperature | 21 | ≤ 40 °C
f. | Kecepatan Aliran Udara/ Air Flow Rate
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Penunjukan (m/s)/ Reading | Ambang Atas/ Threshold Limits
| Suhu (°C)/ Temperature | Sensor
| 36 | Airflow Sensor | 21 | ≤ 0,35 m/s
g. | Kebisingan/ Noise Level
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Penunjukan (m/s)/ Reading | Ambang Atas/ Threshold Limits
| Suhu (°C)/ Temperature | Sensor
| 36 | Sound level Sensor | 57.25 | ≤ 60 dB
h. | Akurasi Kelembaban Relatif/ Relative Humidity Accuracy
| Titik Ukur/ Measurement Point |  | Koreksi (%)/ Correction | Ketidakpastian/ Uncertainty
| Suhu (°C)/ Temperature | Kelembaban (%)/ Humidity
| 32 | 52.8598 | -1.4069 | 0
| 36 | 54.352 | -1.348
i. | Akurasi temperatur kulit dengan temperatur kontrol/ Accuracy of Skin Temperature with Temperature Control
| Suhu (°C)/ Temperature | Display pembacaan skin probe (°C)/ Skin Probe Reading | Koreksi (°C)/ Correction | Toleransi/ Tolerance
| 36 | 35.9833 | -0.016667 | ≤ 0,7 °C
j. | Akurasi sensor temperatur kulit/ Skin Temperature Sensor Accuracy
| Suhu (°C)/ Temperature | Display pembacaan skin probe (°C)/ Skin Probe Reading | Koreksi (°C)/ Correction | Toleransi/ Tolerance
| 36 | 35.9967 | -0.0033333 | ± 0,3 °C

## Interpolasi dan Regresi
INTERPOLASI DAN REGRESI
Nama Alat |  | : | Incubator Analyzer | [8 empty] | Xo | Yo | Y = Yo + (Y1-Yo)/(X1-Xo)*(X-Xo)
Merk |  | : | Fluke Biomedical | [8 empty] | X | Y
Type |  | : | Incu II | [8 empty] | X1 | Y1
Nomor Seri |  | : | 59120014
INTERPOLASI SUHU SETTING 32⁰ C | [5 empty] | INTERPOLASI SUHU SETTING 36⁰ C
INTERPOLASI KESTABILAN SUHU 32⁰ C
Sensor T1 pada incu 2 | [5 empty] | Sensor T1 pada incu 2
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert |  | MAX Sensor T5 pada incu 2
1 | 30 | ⁰ C | -0.27 | ⁰ C | 0.47 | 1 | 35 | ⁰ C | -0.2 | ⁰ C | 0.47 |  | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
2 | 31.984 | ⁰ C | -0.24222 | ⁰ C |  | 2 | 9.6 | ⁰ C | -0.835 | ⁰ C |  |  | 1 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0.47
3 | 35 | ⁰ C | -0.2 | ⁰ C |  | 3 | 37 | ⁰ C | -0.15 | ⁰ C |  |  | 2 |  | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
[13 empty] | 3 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
INTERPOLASI KESTABILAN SUHU 36⁰ C
Sensor T2 pada incu2 | [5 empty] | Sensor T2 pada incu2
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert |  | MAX Sensor T5 pada incu 2
1 | 30 | ⁰ C | -0.2 | ⁰ C | 0.47 | 1 | 35 | ⁰ C | -0.17 | ⁰ C | 0.47 |  | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
2 | 31.982 | ⁰ C | -0.18811 | ⁰ C |  | 2 | 13.2 | ⁰ C | -0.388 | ⁰ C |  |  | 1 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0
3 | 35 | ⁰ C | -0.17 | ⁰ C |  | 3 | 37 | ⁰ C | -0.15 | ⁰ C |  |  | 2 |  | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
[13 empty] | 3 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
Sensor T3 pada incu 1 dan incu 2 | [5 empty] | Sensor T3 pada incu 1 dan incu 2
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert |  | INTERPOLASI KESTABILAN SUHU 32⁰ C
1 | 30 | ⁰ C | -0.35 | ⁰ C | 0.47 | 1 | 35 | ⁰ C | -0.3 | ⁰ C | 0.47
2 | 31.986 | ⁰ C | -0.33014 | ⁰ C |  | 2 | 7.4 | ⁰ C | -0.576 | ⁰ C |  |  | MIN Sensor T5 pada incu 2
3 | 35 | ⁰ C | -0.3 | ⁰ C |  | 3 | 37 | ⁰ C | -0.28 | ⁰ C |  |  | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
[13 empty] | 1 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0.47
Sensor T4 pada incu 2 | [5 empty] | Sensor T4 pada incu 2 | [6 empty] | 2 |  | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert |  | 3 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
1 | 30 | ⁰ C | -0.38 | ⁰ C | 0.47 | 1 | 35 | ⁰ C | -0.28 | ⁰ C | 0.47 |  | INTERPOLASI KESTABILAN SUHU 36⁰ C
2 | 31.982 | ⁰ C | -0.34036 | ⁰ C |  | 2 | 7.6 | ⁰ C | -1.102 | ⁰ C
3 | 35 | ⁰ C | -0.28 | ⁰ C |  | 3 | 37 | ⁰ C | -0.22 | ⁰ C |  |  | MIN Sensor T5 pada incu 2
[13 empty] | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
Sensor T5 pada incu 2 (T tengah) | [5 empty] | Sensor T5 pada incu 2 (T tengah) | [6 empty] | 1 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0.47
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert |  | 2 |  | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
1 | 30 | ⁰ C | -0.11 | ⁰ C | 0.47 | 1 | 35 | ⁰ C | -0.13 | ⁰ C | 0.47 |  | 3 | 37 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
2 | 12 | ⁰ C | -0.038 | ⁰ C |  | 2 | 11.4 | ⁰ C | -0.13 | ⁰ C
3 | 35 | ⁰ C | -0.13 | ⁰ C |  | 3 | 37 | ⁰ C | -0.13 | ⁰ C
Sensor Temperatur Kulit | [5 empty] | INTERPOLASI Suhu Matras | [6 empty] | Kelembaban
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert | Sensor Type K | [6 empty] | SN | b | a | ktps
1 | 35 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0 | No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert |  | 59120014 | 1.0411 | -3.6357 | 2.5
2 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C |  | 1 | 35 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0
3 | 37 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C |  | 2 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
[6 empty] | 3 | 37 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
INTERPOLASI Overshut
Sensor Tengah T5
No | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C | 0.47
2 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C
3 | 0 | ⁰ C | #N/A | ⁰ C

## Serti Incu
HASIL REKALIBRASI
Nama Alat |  |  |  |  | : | : | Incubator Analyzer
Nomor seri |  |  |  |  | : | : | 59120014
Ketertelusuran | [5 empty] | : | 1 | LK-110-IDN | (BPFK)
[7 empty] | 2 | LK-032-IDN | (Kaliman)
[7 empty] | 3 | Puslit Metrologi LIPI | (LIPI)
[7 empty] | 4 | LK-023-IDN | ( Sucofindo) |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
suhu |  |  |  |  | °C
No | tanggal Kalibrasi | Lab. Kalibrasi | Merk | Model/type | Serial Number | Penunjukan Incubator Analyzer (°C) | dummy | Koreksi (°C) | [5 empty] | uncert
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TC | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TC
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2024-01-18 | 2 | Fluke Biomedical | Incu II | 59120014 | 15 | 59120014 / 15 | -0.12 | -0.12 | -0.48 | -0.31 | -0.08 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
[6 empty] | 20 | 1: 59120014 / 20; 2: -0.23; 3: -0.17; 4: -0.43; 5: -0.4; 6: -0.09; 7: 0
[6 empty] | 25 | 1: 59120014 / 25; 2: -0.28; 3: -0.2; 4: -0.39; 5: -0.42; 6: -0.1; 7: -0.1
[6 empty] | 30 | 1: 59120014 / 30; 2: -0.27; 3: -0.2; 4: -0.35; 5: -0.38; 6: -0.11; 7: -0.1
[6 empty] | 35 | 1: 59120014 / 35; 2: -0.2; 3: -0.17; 4: -0.3; 5: -0.28; 6: -0.13; 7: -0.2
[6 empty] | 37 | 1: 59120014 / 37; 2: -0.15; 3: -0.15; 4: -0.28; 5: -0.22; 6: -0.13; 7: -0.2
[6 empty] | 40 | 1: 59120014 / 40; 2: -0.06; 3: -0.11; 4: -0.26; 5: -0.11; 6: -0.14; 7: -0.2
Kelembaban | [5 empty] | %RH
No | tanggal Kalibrasi | Lab. Kalibrasi | Merk | Model/type | Serial Number | Penunjukan Incubator Analyzer (%RH) | 1: koreksi; 2: Nilai Sebenarnya; 3: regresi; 5: ktps
[9 empty] | b | a
[5 empty] | 1 | 2 | 1: 3; 2: 4; 3: 5; 4: 6; 5: 7
1 |  |  |  |  | 59120014 | 30 | 1: -2.5; 2: 27.5; 3: 1.0411; 4: -3.6357; 5: 2.5
[6 empty] | 40 | 1: -2; 2: 38
[6 empty] | 50 | 1: -1.5; 2: 48.5
[6 empty] | 60 | 1: -1.1; 2: 58.9
[6 empty] | 70 | 1: -0.7; 2: 69.3
[6 empty] | 80 | 1: -0.4; 2: 79.6
[6 empty] | 90 | 1: 0; 2: 90

## Serti ESA 612
HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Electrical Safety Analyzer
Merk |  |  | : | Fluke
Type |  |  | : | ESA 612
Nomor Seri |  |  | : | 5977047
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 4 Desember 2023
Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
Live to Netral
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 150 | V | 149.86 | V | -0.14 | V | 1.2
2 | 180 | V | 179.96 | V | -0.04 | V | 1.2
3 | 200 | V | 199.97 | V | -0.03 | V | 1.2
4 | 220 | V | 219.77 | V | -0.23 | V | 1.2
5 | 230 | V | 229.83 | V | -0.17 | V | 1.2
| slope b = | 0.99895 | 0.084466 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0014196 | 0.28121 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.091119 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 495176.1972 | 3 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 4111.3246 | 0.024908 | = sum of square due to residual
Netral to Earth
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 0.8 | V | 0.919 |  | 0.119 | V | 1.2
2 | 1 | V | 1.045 |  | 0.045 | V | 1.2
3 | 1.8 | V | 1.806 | V | 0.006 | V | 1.2
| slope b = | 0.90536 | 0.17024 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.052993 | 0.067587 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99659 | 0.039656 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 291.8844 | 1 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 0.45902 | 0.0015726 | = sum of square due to residual
Live to Earth
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 220 | V | 219.95 |  | -0.05 |  | 1.2
2 | 230 |  | 229.63 |  | -0.37 |  | 1.2
| slope b = | 1.0331 | -7.2211 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0 | 0 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 1 | 0 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | #NUM! | 0 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 50 | 0 | = sum of square due to residual

## Serti Thermohygro
HASIL KALIBRASI | [7 empty] | HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Thermohygrometer |  |  |  | Nama Alat |  |  | : | Thermohygrometer
Merk |  |  | : | Fluke |  |  |  | Merk |  |  | : | Fluke
Type |  |  | : | 971 |  |  |  | Type |  |  | : | 971
Nomor Seri |  |  | : | FNLO6QPQVJS |  |  |  | Nomor Seri |  |  | : | FNLO9T47WVK
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 Januari 2024 |  |  |  | Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 Januari 2024
Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN |  |  |  | Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK) |  |  |  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman) |  |  |  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
Suhu | [7 empty] | Suhu
No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
1 | 15.1 | °C | 15 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 1 | 15 | °C | 15 | °C | 0 | °C | 0.5
2 | 20 | °C | 20 | °C | 0 | °C | 0.5 | 2 | 20 | °C | 20 | °C | 0 | °C | 0.5
3 | 25 | °C | 25 | °C | 0 | °C | 0.5 | 3 | 25.1 | °C | 25 | °C | 0.1 | °C | 0.5
4 | 30 | °C | 30 | °C | 0 | °C | 0.5 | 4 | 30.1 | °C | 30 | °C | 0.1 | °C | 0.5
5 | 35.1 | °C | 35 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 5 | 35.1 | °C | 35 | °C | 0.1 | °C | 0.5
6 | 37.1 | °C | 37 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 6 | 37.2 | °C | 37 | °C | 0.2 | °C | 0.5
7 | 40.2 | °C | 40 | °C | 0.2 | °C | 0.5 | 7 | 40.2 | °C | 40 | °C | 0.2 | °C | 0.5
| slope b = | 1.0044 | -0.055882 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = | 1.0082 | -0.13541 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0030701 | 0.092425 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.001493 | 0.044946 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99995 | 0.069663 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.033876 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 107029.9437 | 5 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 455982.1622 | 5 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 519.41 | 0.024265 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 523.2914 | 0.0057381 | = sum of square due to residual
Kelembaban | [7 empty] | Kelembaban
No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
1 | 31.1 | % | 30 | % | 1.1 | % | 2.3 | 1 | 31.2 | % | 30 | % | 1.2 | % | 2.3
2 | 40.3 | % | 40 | % | 0.3 | % | 2.3 | 2 | 40.1 | % | 40 | % | 0.1 | % | 2.3
3 | 49.6 | % | 50 | % | -0.4 | % | 2.3 | 3 | 49.4 | % | 50 | % | -0.6 | % | 2.3
4 | 59.3 | % | 60 | % | -0.7 | % | 2.3 | 4 | 58.9 | % | 60 | % | -1.1 | % | 2.3
5 | 69.3 | % | 70 | % | -0.7 | % | 2.3 | 5 | 68.7 | % | 70 | % | -1.3 | % | 2.3
6 | 79.6 | % | 80 | % | -0.4 | % | 2.3 | 6 | 78.8 | % | 80 | % | -1.2 | % | 2.3
7 | 90.2 | % | 90 | % | 0.2 | % | 2.3 | 7 | 89.2 | % | 90 | % | -0.8 | % | 2.3
| slope b = | 0.98429 | 0.85714 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = | 0.96679 | 1.4643 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.011641 | 0.73623 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.011165 | 0.70617 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.9993 | 0.61598 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99933 | 0.59082 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 7149.4127 | 5 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 7497.2877 | 5 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 2712.6914 | 1.8971 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 2617.0889 | 1.7454 | = sum of square due to residual