## PERUBAHAN
1. metode berubah
2. parameter kelistrikan berubah
3. kesimpulan laik pakai berubah jadi 70 menjadi 90

## LK PRINT
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
CT-SCAN
ADMINISTRASI
No. Order
Merk |  |  |  | Nama Pemilik
Type/ Model |  |  |  | Alamat Pemilik
Nomor Seri
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | Tanggal Terima
Instansi/ Ruangan
Resolusi
Nama Kalibrator
Metoda Kerja |  | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-0122.0
DAFTAR ALAT UKUR
No. | Nama Alat | Merk | Model/Type | Nomor Seri
1 | X-Ray Multimeter | RTI Group | Piranha | CB2-22080116
2 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047
3 | Thermohygrometer | Fluke | 971 | FNLO6QPQVJS
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur
1 | Temperatur Ruangan | Awal: |  | °C | Akhir: |  | °C
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: |  | % | Akhir: |  | %
3 | Tegangan Utama | L- N |  | Vac
|  | L - PE |  | Vac
|  | N - PE |  | Vac
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
No. | Parameter | Hasil
1 | Badan dan Permukaan Alat | BAIK | TIDAK BAIK
2 | Kontrol dan indikator | BAIK | TIDAK BAIK
3 | Tabung dan aksesori | BAIK | TIDAK BAIK
PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| Tipe : |  | B |  | BF |  | CF
| Kelas : |  | I |  | II |  | IP
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas
1 | Tegangan (main voltage) |  |  |  | V | 220 V ± 10 %
2 | Resistansi PE (protective earth) |  |  |  | Ω | ≤ 0,2 Ω
3 | Arus bocor peralatan |  |  |  | µA | ≤ 500 µA
4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan |  |  |  | µA | ≤ 5000 µA
5 | Resistansi Isolasi |  |  |  | MΩ | > 2 MΩ
6 | Ampere |  |  |  | A
PENGUJIAN KINERJA
AKURASI TEGANGAN TABUNG
No | Penunjukan Alat |  |  | Penunjukan Standar (Kv) |  |  | Toleransi
| kV | mA | ms
1 | [6 empty] | ± 6 %
2
3
TELAAH TEKNIS
1 | Fisik dan Fungsi | TIDAK BAIK | BAIK
2 | Keselamatan Listrik | TIDAK AMAN | AMAN
3 | Kinerja | PERLU PERBAIKAN | DALAM BATAS TOLERANSI
4 | Catatan | -
KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi, pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alat kesehatan tersebut di atas dinyatakan: |  |  | LAIK PAKAI | TIDAK LAIK PAKAI
|  | Nama Kalibrator | Paraf |  | Penyelia | Paraf
Siklus Review |  | 1 Tahun |  | 3 Tahun | Tanggal Review: 25 Maret 2024
Revisi |  | No. Formulir |  | Ringkasan Perubahan | Diusulkan oleh
0 |  | DigiCal/004-93/LK-DKH/2022/Rev.0 |  | - | Penanggung Jawab Teknis
Persetujuan
Nama |  |  | Nama
M. Taufiq, S.T |  |  | dr Gina Adriana, MARS, MHKes,FISQua
Jabatan: |  |  | Jabatan:
Penanggung Jawab Mutu |  |  | General Manager
Tanda tangan |  |  | Tanda tangan
Tanggal |  |  | Tanggal
04 Januari 2023 |  |  | 04 Januari 2023

## LK yg diisi
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
CT-SCAN
ADMINISTRASI
No. Order |  | REG2025030006
Merk |  | Illum, ad excepturi . |  | Nama Pemilik | RS Awal Bros Dumai
Type/ Model |  | Consequuntur officia. |  | Alamat Pemilik | Jl. Jend. Sudirman No.88, RT.013, Bintan, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau 28812
Nomor Seri |  | Maiores perferendis
Tanggal Kalibrasi |  | 2022-03-02 |  | Tanggal Terima | 2015-06-13
Instansi/ Ruangan |  | Beatae dolor ea mini
Resolusi |  | Nulla voluptatum fug
Nama Kalibrator |  | Ari Rahman
Metoda Kerja |  | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-0123.0
DAFTAR ALAT UKUR
No. | Nama Alat | Merk | Model/Type | Nomor Seri | Tertelusur | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | X-Ray Multimeter | RTI Group | Piranha | CB2-22080116 | RTI Group | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
2 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-032-IDN
3 | Thermohygrometer | Fluke | 971 | FNLO6QPQVJS | LK-032-IDN
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 1 | °C | Akhir: | 2 | °C | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 2 | % | Akhir: | 1 | %
3 | Tegangan Utama | L- N | 1 | Vac
|  | L - PE | 2 | Vac
|  | N - PE | 1 | Vac
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
baik = 1
tidak baik = 0
No. | Parameter | Hasil |  | hasil Pengamatan
1 | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | BAIK | TIDAK BAIK | 0
2 | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | BAIK | TIDAK BAIK | 1
3 | Kabel catu utama/ Main Power Cable | BAIK | TIDAK BAIK | 1
4 | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors | BAIK | TIDAK BAIK | 0
5 | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | BAIK | TIDAK BAIK | 1
PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| Tipe : | B | B |  | BF |  | CF
| Kelas : |  | I |  | II | IP | IP
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  | 712 | Ω | ≤ 0,3 Ω
2 | Arus bocor peralatan |  |  | 305 | µA | ≤ 500 µA
3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan |  |  | 161 | µA | ≤ 5000 µA
4 | Resistansi Isolasi |  |  | 141 | MΩ | > 2 MΩ
PENGUJIAN KINERJA
AKURASI TEGANGAN TABUNG (______ Slice)
No | Penunjukan Alat |  |  | Penunjukan Standar (Kv) |  |  | Toleransi
| kV | mA | ms
1 | 1 | 5 | 45 | 3 | 1 | 21 | ± 10 %
2 | 12 | 5 | 45 | 44 | 54 | 54
3 | 54 | 5 | 45 | 4 | 21 | 2
TELAAH TEKNIS |  |  |  |  | TIDAKBAIK
1 | Fisik dan Fungsi | TIDAK BAIK | BAIK |  | TIDAKAMAN
2 | Keselamatan Listrik | TIDAK AMAN | AMAN |  | DALAMBATASTOLENRANSI
3 | Kinerja | Necessitatibus quia
4 | Catatan | -
KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi, pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alat kesehatan tersebut di atas dinyatakan: |  |  | LAIK PAKAI | TIDAK LAIK PAKAI
|  | Nama Kalibrator | Paraf |  | Penyelia | Paraf
Siklus Review |  | 1 Tahun |  | 3 Tahun | Tanggal Review: 25 Maret 2024
Revisi |  | No. Formulir |  | Ringkasan Perubahan | Diusulkan oleh
0 |  | DigiCal/004-93/LK-DKH/2022/Rev.0 |  | - | Penanggung Jawab Teknis
Persetujuan
Nama |  |  | Nama
M. Taufiq, S.T |  |  | dr Gina Adriana, MARS, MHKes,FISQua
Jabatan: |  |  | Jabatan:
Penanggung Jawab Mutu |  |  | General Manager
Tanda tangan |  |  | Tanda tangan
Tanggal |  |  | Tanggal
04 Januari 2023 |  |  | 04 Januari 2023

## Olah Data
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
CT-SCAN
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | Rata-Rata | Koreksi sertifikat | Ketidakpastian | Memenuhi / tidak memenuhi
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 1 | °C | Akhir: | 2 | °C | 1.5 | 1.4507 | 0.5
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 2 | % | Akhir: | 1 | % | 1.5 | 2.3336 | 2.3
3 | Tegangan Utama | L- N | 1 | Vac |  |  |  |  | 1.0834 | 1.2
|  | L - PE | 2 | Vac |  |  |  |  | -5.155 | 1.2
|  | N - PE | 1 | Vac |  |  |  |  | 1.0756 | 1.2
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
No. | Parameter | Hasil Pengamatan |  | Bobot | Kesimpulan |  |  |  | 1 mmHg = | 1 | mmHg
1 | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | Tidak Baik |  | 10 | Baik |  |  |  |  | 0.1 | cmhg
2 | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | Baik | [7 empty] | 0.03937 | inhg
3 | Kabel catu utama/ Main Power Cable | Baik
4 | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors | Tidak Baik
5 | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | Baik | [7 empty] | 0.0013332 | bar
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas |  |  | Hasil | Bobot | Kesimpulan
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  | 712 | Ω | ≤ | 0.2 | Ω | Tidak Memenuhi | 40 | Aman
2 | Arus bocor peralatan |  |  | 305 | µA | ≤ | 500 | µA | Memenuhi
3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan |  |  | 161 | µA | ≤ | 5000 | µA | Memenuhi
4 | Resistansi Isolasi |  |  | 141 | MΩ | > | 2 | MΩ | Memenuhi
PENGUJIAN KINERJA
AKURASI TEGANGAN TABUNG
Penunjukan Alat (mmHg) |  | Rata-Rata (mmHg) | STDV | Rata-Rata Terkoreksi (mmHg) | koreksi (mmHg) | U95 | CMC | Penyimpangan yang dizinkan | Hasil | Score
1 |  | 8.3333 | 11.0151 | 8.6157 | 7.6157 | 27.4304 | 0 | 9 | Lulus | 33.3333
12 |  | 50.6667 | 5.7735 | 50.822 | 38.822 | 14.476 |  | 20 | Tidak
54 |  | 9 | 10.4403 | 9.2803 | -44.7197 | 26.0108 |  | 62 | Lulus
KESMIPULAN
No. | Parameter | Bobot | Total | Kesimpulan
1 | Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat | 10 | 83.3333 |  | Tidak Laik Pakai
2 | Pengukuran Keselamatan | 40
3 | Telaah Hasil Pengukuran | 33.3333

## Ktps
BUDGET KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
CT-SCAN
Kecepatan Putar
| n | = | 3
| resolusi UUT | = | 2 | mmHg
| CMC | = | 3.1 | mmHg
| Titik Ukur |  | 1 | kv
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang | kv | normal | 11.0151 | 1.7321 | 2 | 6.3596 | 1 | 6.3596 | 40.4444 | 817.8765
| sertifikat Standar | kv | Segi 4 | 0.34 | 2 | 50 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.0289 | 1.6704e-05
| Drift | kv | Segi 4 | 0.105 | 1.7321 | 50 | 0.060622 | 1 | 0.060622 | 0.003675 | 2.7011e-07
| resolusi UUT | kv | Segi 4 | 1 | 2.4495 | 50 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.00055556
| Jumlah | [8 empty] | 40.6437 | 817.8771
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 6.3752
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 2.0198
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 4.3027
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 27.4304 | mmHg
| Titik Ukur |  | 12 | kv
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang | kv | normal | 5.7735 | 1.7321 | 2 | 3.3333 | 1 | 3.3333 | 11.1111 | 61.7284
| Standar | kv | Segi 4 | 0.39 | 2 | 50 | 0.195 | 1 | 0.195 | 0.038025 | 2.8918e-05
| Drift | kv | Segi 4 | 0.105 | 1.7321 | 50 | 0.060622 | 1 | 0.060622 | 0.003675 | 2.7011e-07
| resolusi UUT | kv | Segi 4 | 1 | 2.4495 | 50 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.00055556
| Jumlah | [8 empty] | 11.3195 | 61.729
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 3.3644
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 2.0757
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 4.3027
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 14.476 | mmHg
| Titik Ukur |  | 54 | kv
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang | kv | normal | 10.4403 | 1.7321 | 2 | 6.0277 | 1 | 6.0277 | 36.3333 | 660.0556
| Standar | kv | Segi 4 | 0.41 | 2 | 50 | 0.205 | 1 | 0.205 | 0.042025 | 3.5322e-05
| Drift | kv | Segi 4 | 0.105 | 1.7321 | 50 | 0.060622 | 1 | 0.060622 | 0.003675 | 2.7011e-07
| resolusi UUT | kv | Segi 4 | 1 | 2.4495 | 50 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.00055556
| Jumlah | [8 empty] | 36.5457 | 660.0561
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 6.0453
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 2.0234
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 4.3027
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 26.0108 | mmHg

## SERTIFIKAT HAL 1
SERTIFIKAT KALIBRASI/ CALIBRATION CERTIFICATE
No. Order/ Order Number | :
No. Sertifikat/ Certificate Number | :
Identitas Pemilik/ Owner Identification
Nama/ Designation | :
Alamat/ Address | :
Identitas Alat/ Instrument Identification
Nama Alat/ Device Name | :
Merek/ Manufacture | :
Tipe/ Type | :
No Seri/ Serial Number | :
Ruangan/ Room | :
Penanggung Jawab Kalibrasi/ Person In Charge Of Calibration
Resolusi/ Resolution | :
Tanggal Penerimaan/ Receipt Date | :
Tanggal Kalibrasi/ Calibration Date | :
Hasil Kalibrasi/ Calibration Results | :
|  | Sertifikat ini terdiri dari : |  | 3 | Halaman
This Certificate Comprises Of ... Pages
Diterbitkan Tanggal : Date Of Issue
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
dr Gina Adriana, MARS, MHKes, FISQua
General Manager NIK. DKH2022001

## SERTIFIKAT HAL 2
HASIL KALIBRASI/ CALIBRATION RESULT
I. | Kondisi Ruang/ Environment
| a | Suhu/ Temperature | 1.4507 | ± | 0.5 | °C
| b | Kelembaban/ Relative Humidity | 2.3336 | ± | 2.3 | % RH
| c | Tegangan Input/ Input Voltage | 1.0834 | ± | 1.2 | Vac
II | Alat Standar Kalibrasi/ Calibration Device
Tertelusur Ke Sistem Satuan Internasional (SI)/ Traceable To International System Of Unit (SI) Through National Standard
| No. | Nama Alat/ Device Name | Merk/ Manufacture | Model/Type | Nomor Seri/ Serial No | Tertelusur/ Traceable
| 1 | X-Ray Multimeter | RTI Group | Piranha | CB2-22080116 | RTI Group
| 2 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-032-IDN
| 3 | Thermohygrometer | Fluke | 971 | FNLO6QPQVJS | LK-032-IDN
III | Pemeriksaan Kondisi Fisik Dan Fungsi/ Physical and Fuctional Inspection
| a | Fisik/ Physical
|  | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kabel catu utama/ Main Power Cable |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
| b | Fungsi/ Functional
|  | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kabel catu utama/ Main Power Cable |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tombol dan selektor (knob)/ Buttons & Selectors |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tampilan dan Indikator/ Display & Indicators | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
IV. Metode Kalibrasi/ Calibration Method |  |  | : | Alat ini dikalibrasi menggunakan Instruksi kerja Nomor IK/DKH/302.19/Teknis/2025 yang mengacu pada buku metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan-Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-0123.0 This Calibration procedures of instrument strictly obey the work instruction IK/DKH/302.19/Teknis/2025, which refers to the Test and Calibration Method Handbook for Medical Devices - Ministry Of Health Republic Indonesia HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-0123.0
V. Hasil Kalibrasi/ Calibration Result
| a | Keselamatan Kelistrikan/ Electrical Safety
Terlampir/ Attached
| b | Akurasi Tegangan Tabung / Tube Voltage Accuracy
Terlampir/ Attached
VII. Kesimpulan/ Conclusion
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di atas, maka alat ini dinyatakan Based on the above inspection and measurement results, this equipment is declared Unfit for Use | [5 empty] | Tidak Laik Pakai
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan In accordance with the Regulation of the Minisry of Health of the Republic of Indonesia Number 54-2015 concerning Testing and Calibration of Medical Devices. Ketidakpastian yang diberikan dalam sertifikat ini menggunakan basis distribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2 The uncertainty provided in this certificate is based on a normal distribution with a confidence level of 95%, with a coverage factor of k = 2.
VI. Pengamatan Kinerja
a. Pengujian Berulang
Terlampir
b. Pengujian penyimpangan skala nominal
Terlampir
c. Pengujian Pembebanan tak sentris
Terlampir
d. Pengujian Histeris
Terlampir

## SERTIFIKAT HAL 3
HASIL KALIBRASI/ CALIBRATION RESULT
SERTIFIKAT KALIBRASI/ CALIBRATION CERTIFICATE
a. | Keselamatan Kelistrikan/ Electrical Safety
| No. | Parameter/ Parameter | Hasil/ Result
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif/ Protective Earth Resistance | 712 | Ω
| 2 | Arus bocor peralatan/ Equipment Leakage Current | 305 | µA
| 3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan/ Applied Part Leakage Current | 161 | µA
| 4 | Resistansi isolasi/ Insulation Resistance | 141 | MΩ
b. | Akurasi Tegangan Tabung / Tube Voltage Accuracy
| Titik Ukur / Measurement Point |  |  | Penunjukan Standar (kV) / Reading | Koreksi / Correction | Ketidakpastian/ Uncertainty
| kV | mA | ms
| 1 | 5 | 45 | 8.6157 | 7.6157 | 27.4304
| 12 |  |  | 50.822 | 38.822
| 54 |  |  | 9.2803 | -44.7197

## Serti Piranha
HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Digital Pressure Meter
Merk |  |  | : | Fluke Biomedical
Type |  |  | : | DPM4-1G
Nomor Seri |  |  | : | 5926016
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 19 Maret 2024
Ketertelusuran |  | : | : | LK-110-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
|  |  | 3 | LK-188-IDN |  | (PT. Sigma Global Med)
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 39.44 | kV | 39.62 | kV | -0.18 | kV | 0.31
2 | 49.39 | kV | 49.53 | kV | -0.14 | kV | 0.32
3 | 59.75 | kV | 59.72 | kV | 0.03 | kV | 0.34
4 | 69.88 | kV | 69.91 | kV | -0.03 | kV | 0.37
| 84.88 | kV | 84.98 | kV | -0.1 | kV
| 99.51 | kV | 99.63 | kV | -0.12 | kV
| 109.8 | kV | 109.92 | kV | -0.12 | kV
5 | 119.51 | kV | 119.96 | kV | -0.45 | kV | 0.39
6 | 125.15 | kV | 124.96 | kV | 0.19 | kV | 0.41
7 | 140.52 | kV | 139.98 | kV | 0.54 | kV | 0.41
| slope b = | 0.997 | 0.30733 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0024469 | 0.23381 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99995 | 0.25302 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 166018.626 | 8 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 10628.1665 | 0.51214 | = sum of square due to residual

## Serti ESA 612
HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Electrical Safety Analyzer
Merk |  |  | : | Fluke
Type |  |  | : | ESA 612
Nomor Seri |  |  | : | 5977047
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 4 Desember 2023
Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
Live to Netral
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 150 | V | 149.86 | V | -0.14 | V | 1.2
2 | 180 | V | 179.96 | V | -0.04 | V | 1.2
3 | 200 | V | 199.97 | V | -0.03 | V | 1.2
4 | 220 | V | 219.77 | V | -0.23 | V | 1.2
5 | 230 | V | 229.83 | V | -0.17 | V | 1.2
| slope b = | 0.99895 | 0.084466 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0014196 | 0.28121 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.091119 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 495176.1972 | 3 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 4111.3246 | 0.024908 | = sum of square due to residual
Netral to Earth
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 0.8 | V | 0.919 |  | 0.119 | V | 1.2
2 | 1 | V | 1.045 |  | 0.045 | V | 1.2
3 | 1.8 | V | 1.806 | V | 0.006 | V | 1.2
| slope b = | 0.90536 | 0.17024 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.052993 | 0.067587 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99659 | 0.039656 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 291.8844 | 1 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 0.45902 | 0.0015726 | = sum of square due to residual
Live to Earth
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 220 | V | 219.95 |  | -0.05 |  | 1.2
2 | 230 |  | 229.63 |  | -0.37 |  | 1.2
| slope b = | 1.0331 | -7.2211 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0 | 0 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 1 | 0 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | #NUM! | 0 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 50 | 0 | = sum of square due to residual

## Serti Thermohygro
HASIL KALIBRASI | [7 empty] | HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Thermohygrometer |  |  |  | Nama Alat |  |  | : | Thermohygrometer
Merk |  |  | : | Fluke |  |  |  | Merk |  |  | : | Fluke
Type |  |  | : | 971 |  |  |  | Type |  |  | : | 971
Nomor Seri |  |  | : | FNLO6QPQVJS |  |  |  | Nomor Seri |  |  | : | FNLO9T47WVK
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 Januari 2024 |  |  |  | Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 Januari 2024
Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN |  |  |  | Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK) |  |  |  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman) |  |  |  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
Suhu | [7 empty] | Suhu
No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
1 | 15.1 | °C | 15 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 1 | 15 | °C | 15 | °C | 0 | °C | 0.5
2 | 20 | °C | 20 | °C | 0 | °C | 0.5 | 2 | 20 | °C | 20 | °C | 0 | °C | 0.5
3 | 25 | °C | 25 | °C | 0 | °C | 0.5 | 3 | 25.1 | °C | 25 | °C | 0.1 | °C | 0.5
4 | 30 | °C | 30 | °C | 0 | °C | 0.5 | 4 | 30.1 | °C | 30 | °C | 0.1 | °C | 0.5
5 | 35.1 | °C | 35 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 5 | 35.1 | °C | 35 | °C | 0.1 | °C | 0.5
6 | 37.1 | °C | 37 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 6 | 37.2 | °C | 37 | °C | 0.2 | °C | 0.5
7 | 40.2 | °C | 40 | °C | 0.2 | °C | 0.5 | 7 | 40.2 | °C | 40 | °C | 0.2 | °C | 0.5
| slope b = | 1.0044 | -0.055882 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = | 1.0082 | -0.13541 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0030701 | 0.092425 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.001493 | 0.044946 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99995 | 0.069663 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.033876 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 107029.9437 | 5 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 455982.1622 | 5 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 519.41 | 0.024265 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 523.2914 | 0.0057381 | = sum of square due to residual
Kelembaban | [7 empty] | Kelembaban
No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
1 | 31.1 | % | 30 | % | 1.1 | % | 2.3 | 1 | 31.2 | % | 30 | % | 1.2 | % | 2.3
2 | 40.3 | % | 40 | % | 0.3 | % | 2.3 | 2 | 40.1 | % | 40 | % | 0.1 | % | 2.3
3 | 49.6 | % | 50 | % | -0.4 | % | 2.3 | 3 | 49.4 | % | 50 | % | -0.6 | % | 2.3
4 | 59.3 | % | 60 | % | -0.7 | % | 2.3 | 4 | 58.9 | % | 60 | % | -1.1 | % | 2.3
5 | 69.3 | % | 70 | % | -0.7 | % | 2.3 | 5 | 68.7 | % | 70 | % | -1.3 | % | 2.3
6 | 79.6 | % | 80 | % | -0.4 | % | 2.3 | 6 | 78.8 | % | 80 | % | -1.2 | % | 2.3
7 | 90.2 | % | 90 | % | 0.2 | % | 2.3 | 7 | 89.2 | % | 90 | % | -0.8 | % | 2.3
| slope b = | 0.98429 | 0.85714 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = | 0.96679 | 1.4643 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.011641 | 0.73623 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.011165 | 0.70617 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.9993 | 0.61598 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99933 | 0.59082 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 7149.4127 | 5 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 7497.2877 | 5 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 2712.6914 | 1.8971 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 2617.0889 | 1.7454 | = sum of square due to residual